Úvod

FeLV (vírus mačacej leukémie) je typický onkovírus typu C. Je hlavnou príčinou úhynu  mačiek. Postihuje predovšetkým mačky do 5 rokov, alebo žijjúce v domácnostiach s viac mačkami. Prenáša sa lízaním, hryzením a konzumáciou exkrementov a sekrétov. Časť proteínu o hmotnosti 27 kilodaltónov s označením p27 je štrukturálnou súčásou vnútra vírusového nukleoidu a jedná sa o hlavný skupinový špecifický FeLV antigén. Môže sa nachádzať vo veľkom množstve v cytoplazme infikovaných leukocytov a krvných doštičiek a v rozpustnej forme v plazme a sére viremických mačiek. Pozitívne zistenie proteínu p27, čo predstavuje pozitívny výsledok, znamená, že prinajmenšom infikované krvné bunky rozširujú FeLV p27 v časti cirkulujúcej krvi. SensPERTTM FeLV Ag súprava je určená na detekciu FeL V p27 antigénu v mačacej plnej krvi, sére, alebo plazme.

Princíp

SensPERTTM FeLV Ag testovacia súprava je vyrobená na detekcii antigénu vírusu mačacej leukémie v plné krvi, sére, alebo plazme. Po absorbovaní do celulózovej podložky antigény p27 FeLV difundujú a viažu sa na zlatý konjugát protilátok proti vírusu mačacej leukémie v konjugační podložke a tak sa vytvára komplex antigén-protilátka. Tento komplex potom tvorí priamou sendvičovou väzbu protilátka-antigén-protilátka s protilátkami proti vírusu mačacej leukémie v nitrocelulózovej membráne. Výsledky testu sa môžu objaviť na kontrolnej (C) a testovací (T) línii, kde je použitý princíp imunochromatografie.

Charakteristika

1) Jednostupňový rýchly test na antigény vírusu mačacej leukémie

2) Rýchle výsledky testu v priebehu 5 ~ 10 minút

3) Bez potreby drahého vybavenia

4) Jednoduché skladovanie a údržba

5) Vysoká čistota a vysoká kvalita materiálov testovacej súpravy zvyšuje jej citlivosť a specifitu.

Obsah

Jamka na vzorek (S: pre kvapkanie), testovacie línie (T) a kontrolné línie (C) sú označené na testovacom zariadení. Vnútri je prúžok tvorený podložkou na vzorku, konjugačnou podložkou, nitrocelulóznou membránou (testovací papier) a absorbčnou podložkou.

Účel

Detekcia antigénu vírusu mačacej leukémie z plnej krvi, séra, alebo plazmy.

Použití

1) Vzorka

Mačacia plná krv, sérum, alebo plazma

2) Postup testovania

a) Pokiaľ sú vzorky a testovacia súprava skladováné v chlade (2~8 °C), nechajte ich pred použitím na 15~30 minút v izbovej teplote.

b)  Vytiahnite zariadenie z obalu a položte ho na vodorovný povrch.

c)  Použitím kvapkadla ako pipety získajte vzorku a dajte 1 kvapku (40 µl) tejto tekutiny do jamky na vzorku (S).

d) Keď je celá vzorka úplne absorbovaná do jamky na vzorku (S), kvapnite asi 1 kvapku (40 µl) riedidla/roztoku.

e) Výsledky testu skontrolujte v priebehu 5~10 minút.

♠  Po 10 minútach považujte výsledky testu za neplatné.

3) Interpretácia výsledkov

Purpurový prúžok by sa mal objaviť na kontrolnej línii bez ohľadu na výsledok testu. Výskyt ďalšieho prúžku na testovaciu líniu určuje výsledok.

Kontrolná línia (C): Línia by sa mala objaviť vždy bez ohľadu na prítomnosť antigénov FeLV. Pokiaľ sa táto línie neobjaví, test by mal byť považovaný za neplatný. Je to pravdepodobne spôsobené nečistým riedidlom a nedostatkom vzorky. Ten by mal byť testovaný znovu s novým roztokom.

- Negatívny: Objaví sa iba kontrolná línie.

FeLV Ag

(2) Pozitívny: Objaví sa testovacia aj kontrolná línia.

FeLV Ag

(3) Znovu testovať

a)  Neobjaví sa testovacia ani kontrolná línia

FeLV Ag

b)  Objaví sa iba testovací linie.

FeLV Ag

FeLV pozitívny (+):

Pozitívny výsledok ukazuje prítomnosť cirkulujúcich FeLV p27 v testovanej frakcii krvi (séra, plazmy, alebo plnej krvi). Väčšina, ale nie všetky mačky, ktoré sú testované SensPERTemTM  s pozitívnym výsledkom aktívne vylučujú FeLV.  Je teda dôležité, aby pozitívnvne FeLV testy boli opakovány během 2 až 3 měsíců z důvodů určení, zda je virémie přechodná nebo trvalá.

FeLV negativní (-):

Negativní výsledky ukazují, že nejsou přítomny žádné zjistitelné p27, ale nevylučují možnost inkubace viru a neznamenají imunitu k FeLV. Kočky infikované, ale negativní na FeLV,  nejsou viremické a tudíž nerozšiřují infekci FeLV do jejich prostředí. Většina latentních infekcí se objevuje, aby se vytratila během relativně krátké doby (méně než rok) pravděpodobně proto, že se infikované buňky vydiferencují k zániku nebo jsou vychytány a zneškodněny imunologickými procesy.

Další vyšetření

Tento test je určen pro počáteční vyšetření. O dalších vyšetřeních se poraďte s veterinářem.

Opatření

1) Používejte pouze pro potřeby in vitro diagnostiky u koček.

2) Použijte do 10 minut po otevření obalu, protože testovací souprava je velmi citlivá na vlhkost a může se snížit její účinnost.

3) Pozor, abyste se nedotkli okénka pro výsledek.

4) Na každý vzorek by mělo být použito jiné kapátko.

5) Na testování by měl být použit pouze přiložený pufr.

6) Nepoužívejte vzorek vykazující hemolýzu nebo který byl kontaminován mikroorganismy, které mohou způsobit falešně pozitivní nebo negativní výsledky.

7) Zacházejte se vzorky opatrně. Mohou přenášet neznámé viry nebo infekční bakterie.

8) Pokud máte podezření na infekci způsobenou vzorkem, používejte jednorázové rukavice a později si umyjte ruce.

9) Zlikvidujte důkladným zničením po sterilizaci při 121°C po více než 1 hodinu.

10) Nepoužívejte soupravu, pokud je obal roztržený, utěsnění není dostatečné nebo má prošlou lhůtu expirace.

Podmínky skladování

Testovací soupravy skladované při 2~-30 °C mohou být použity 18 měsíců od data výroby. Neuchovávejte je v ledničce. Pokud jsou ale skladovány v chladném prostředí, nechte je před použitím po dobu 15~30 minut při pokojové teplotě .

Výměna

Testovací soupravy jsou vyrobeny v rámci přísného systému kontroly kvality. Pokud se ale znehodnotí během dopravy, požádejte našeho distributora o výměnu.